Verificação de desempenho e teste de robustez de Youden no método de fibra em detergente neutro (FDN) de amostras de braquiária, farelo de soja e grãos secos de destilaria (DDG)

Heinrich Sahm1; Isabella Arantes2; Mateus Henrique3; Avelardo Urano4; Reinivaldo Ferraz Junior5

1Bacharel em Química Tecnológica, Universidade de São Paulo, São Carlos, SP. Bolsista, Embrapa Pecuária Sudeste, São Carlos, SP; heinrichsahm@alumni.usp.br.

2Aluna de graduação em Química Tecnológica, Universidade de São Paulo, São Carlos, SP. Bolsista, Embrapa Pecuária Sudeste, São Carlos, SP.

3Aluno de graduação em Química, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, SP. Bolsista, Embrapa Pecuária Sudeste, São Carlos, SP.

4,5Analista, Embrapa Pecuária Sudeste, São Carlos, SP.

A análise de fibra em detergente neutro (FDN) quantifica a fração fibrosa da parede celular, contendo celulose, hemicelulose, lignina, proteína e cinzas ligadas nas fibras. O conteúdo celular formado por proteínas, carboidratos não estruturais e gorduras é solúvel no detergente neutro, enquanto os constituintes da parede celular permanecem insolúveis. O método de FDN proposto por Van Soest foi desenvolvido para plantas forrageiras. A extração ocorre com as amostras secas e moídas dentro de bolsas de filtro em extrator de fibra Ankom A200 com detergente neutro a temperatura de 100ºC durante 75 minutos sob pressão e agitação. Seguido de lavagens com água a temperatura de 90°C para a remoção do detergente neutro.  O FDN é calculado pela diferença entre a massa antes e após a extração das bolsas de filtro. Os grãos secos de destilaria (DDG) são ricos em energia, apresentam proteínas de qualidade, minerais e vitaminas. Como os DDG são subprodutos da indústria do etanol, ajudam a reduzir o desperdício, são uma fonte de alimento relativamente barata e desperta muito interesse na área de nutrição animal. Para garantir a qualidade dos resultados analíticos e incluir mais informações sobre o desempenho analítico do método de FDN em matrizes importantes na nutrição animal, realizou-se a verificação de desempenho do método nos seguintes materiais de referência: DDG, farelo de soja e braquiária (fonte: EPCBO 12ª Edição). Os parâmetros de precisão (repetibilidade), precisão intermediária, acurácia (recuperação) foram estimados em octuplicatas para cada material de referência. O teste de robustez de Youden, avaliou através de 8 experimentos, os efeitos de variações nas condições iniciais das seguintes variáveis: tempo no extrator, temperatura no extrator, lavagem com acetona, tempo até primeira lavagem, duração das lavagens com água quente, massa da amostra e volume de detergente neutro. Os valores de recuperação obtidos para braquiária, farelo de soja e DDG foram, respectivamente, 95,35 %, 92,24 % e 96,22 %.  Os desvios padrões relativos de repetibilidade estimados são (braquiária = 1,42%; farelo de soja = 6,19% e DDG = 2,17%). Os desvios padrão relativos de reprodutividade calculados são (braquiária = 1,65%; farelo de soja = 6,04% e DDG = 4,13%). Para o teste de robustez de Youden o critério empregado para considerar as variáveis com efeitos significativos, foram as variáveis que apresentaram a diferença média dos resultados entre os níveis estudados superior ao desvio padrão*2. A análise de FDN apresentou precisão e acurácia adequada para o propósito pretendido e segundo o teste de Youden o método FDN se mostrou robusto para as variáveis escolhidas.

Apoio financeiro: Embrapa

Área: Química

Palavras-chave: Fibra, detergente, farelo de soja, grão de destilaria, forrageira.