Validação de método de análise de fibra em detergente ácido (FDA) em amostras de braquiária, farelo de soja e DDG para nutrição animal.

Isabella Porcionato Arantes1; Heinrich Moreira2; Mateus Henrique de Souza3;  Reinivaldo Sergio Ferraz Junior4; Avelardo Urano de Carvalho Ferreira4

1Aluna de graduação em bacharelado em Química com Ênfase  em materiais, Universidade de São Paulo, São Carlos, SP. Estagiária, Embrapa Pecuária Sudeste, São Carlos SP; isabella.arantes@colaborador.embrapa.br

2Aluno de graduação em bacharelado em Química com Ênfase  em materiais, Universidade de São Paulo, São Carlos, SP.

3Aluno de graduação em bacharelado em Química, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, SP.

4Analista da Embrapa Pecuária Sudeste , São Carlos, SP.

A quantificação do teor de fibras nos alimentos é extremamente importante para formulações de dietas dos animais. A análise de determinação de fibra utilizando detergente neutro e ácido, proposto por Van Soest, tem o objetivo separar a parte solúvel do conteúdo celular da parede celular, que é insolúvel (hemicelulose, celulose, lignina, pectina). Pelo método adaptado de Van Soest empregando “filter Bags” o detergente ácido, é aquecido sob pressão até 100ºC, em um extrator da marca Ankon, as amostras ficam em contato com o detergente, em agitação e aquecimento constante, extraindo assim, todo o conteúdo celular e a hemicelulose, restando apenas celulose e lignina, essa porção é conhecida como fibra em detergente ácido (FDA) e representa a fração de fibra de difícil digestão para os ruminantes. Para garantir o desempenho das análises de FDA nas amostras mais empregadas no laboratório, foi realizada a validação parcial do método para os seguintes materiais de referência: braquiária (EPCBO22-81), farelo de soja (EPCBO22-83) e DDG (EPCBO22-86). Os parâmetros de validação estimados foram a precisão intracorrida (repetibilidade), precisão intercorrida (intermediária), acurácia (recuperação) e robustez pelo teste de Youden. A fonte dos materiais de referência foi o ensaio de proficiência (EPCBO 12a). Os parâmetros de acurácia e precisão foram avaliados em octuplicatas e o teste de robustez de Youden foram realizados em triplicata. O teste de robustez refere-se a estimar quanto o método utilizado suporta variações sem alterar a sua exatidão e precisão, e foi realizada pelo teste de Youden, onde 7 variáveis foram selecionadas para a realização de oito experimentos para verificar a capacidade do método de gerar resultados confiáveis ainda que haja variações nas condições iniciais destas variáveis. As seguintes variáveis foram selecionadas, pois tinham o potencial de alterar os resultados: tempo no extrator (60 min.; 65 min.), temperatura no extrator (100º C; 105º C), quantidade de lavagens (3-2 lavagens); tempo de lavagem (15 min.; 10 min.); Tipo de bolsa filtrante (Ankom; TNT); Tempo de permanência no dessecador (antes de 60 min; mais do que 120 minutos) Lavagem com acetona (sim; não).  Os valores de recuperação obtidos para braquiária, farelo de soja e DDG foram, respectivamente, 96,56%; 107,09% e 100,98%.  Os desvios padrões relativos de repetibilidade estimados são (braquiária = 1,64%; farelo de soja = 5,01% e DDG = 8,95%). Os desvios padrão de reprodutividade calculados são (braquiária = 6,31%; farelo de soja = 17,42% e DDG = 10,46%). No teste de robustez de Youden, foram consideradas variáveis com efeitos significativos, aquelas em que a diferença média dos resultados entre os níveis é superior ao produto entre o desvio padrão total e a raiz quadrada de dois. Nenhuma das variáveis teve efeito significativo, mostrando que o método é robusto.

Apoio financeiro: Embrapa

Área: Nutrição Animal

Palavras-chave: Fibra, Fibra em detergente Ácido, FDN, FDA, precisão intermediária, precisão de repetibilidade, teste de Youden