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Verificação de desempenho e teste de robustez de Youden no método de fibra em detergente neutro (FDN) de amostras de braquiária, farelo de soja e grãos secos de destilaria (DDG)
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[bookmark: _GoBack]A análise de fibra em detergente neutro (FDN) quantifica a fração fibrosa da parede celular, contendo celulose, hemicelulose, lignina, proteína e cinzas ligadas nas fibras. O conteúdo celular formado por proteínas, carboidratos não estruturais e gorduras é solúvel no detergente neutro, enquanto os constituintes da parede celular permanecem insolúveis. O método de FDN proposto por Van Soest foi desenvolvido para plantas forrageiras. A extração ocorre com as amostras secas e moídas dentro de bolsas de filtro em extrator de fibra Ankom A200 com detergente neutro à temperatura de 100ºC durante 75 minutos sob pressão e agitação. Seguido de lavagens com água a temperatura de 90°C para a remoção do detergente neutro.  O FDN é calculado pela diferença entre a massa antes e após a extração das bolsas de filtro. Os grãos secos de destilaria (DDG) são ricos em energia, apresentam proteínas de qualidade, minerais e vitaminas. Como os DDG são subprodutos da indústria do etanol, são uma fonte de alimento relativamente barata e desperta muito interesse na área de nutrição animal. Para garantir a qualidade dos resultados analíticos e incluir mais informações sobre o desempenho analítico do método de FDN em matrizes importantes na nutrição animal, realizou-se a verificação de desempenho do método nos seguintes materiais de referência: DDG, farelo de soja e braquiária. Os parâmetros de precisão (repetibilidade), precisão intermediária, acurácia (recuperação) foram estimados em octuplicatas para cada material de referência. O teste de robustez de Youden, avaliou através de 8 experimentos, os efeitos de variações nas condições iniciais das seguintes variáveis: tempo no extrator, temperatura no extrator, lavagem com acetona, tempo até primeira lavagem, duração das lavagens com água quente, massa da amostra e volume de detergente neutro. Os valores de recuperação obtidos para braquiária, farelo de soja e DDG foram, respectivamente, 95,35 %, 92,24 % e 96,22 %.  Os desvios padrões relativos de repetibilidade estimados foram braquiária = 1,42%; farelo de soja = 6,19% e DDG = 2,17%. Os desvios padrão relativos de reprodutividade calculados foram braquiária = 1,65%; farelo de soja = 6,04% e DDG = 4,13%. Para o teste de Youden, o critério empregado para considerar as variáveis com efeitos significativos, foram as variáveis que apresentaram a diferença média dos resultados entre os níveis estudados superior ao desvio padrão*. A análise de FDN apresentou precisão e acurácia adequada para o propósito pretendido e segundo o teste de Youden o método FDN mostrou-se robusto para as variáveis escolhidas.
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