Repetibilidade, reprodutibilidade e robustez da análise de fibra em detergente ácido com “Filter Bags” em amostras de alimento animal

Isabella Porcionato Arantes1; Heinrich Moreira2; Mateu Henrique de Souza3; Reinivaldo Sergio Ferraz Junior4; Avelardo Urano de Carvalho Ferreira4

1Aluna de graduação, Bacharelado em Química, Universidade de São Paulo, São Carlos, SP; isabella.arantes@colaborador.embrapa.br

2Aluno de graduação, Bacharelado em Química, Universidade de São Paulo, São Carlos, SP.

3Aluno de graduação, Bacharelado em Química, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, SP.

4Analista da Embrapa Pecuária Sudeste , São Carlos, SP.

A quantificação do teor de fibras nos alimentos é extremamente importante para formulações de dietas de ruminantes. Neste enfoque, método de determinação da qualidade de forrageiras foi proposto por Van Soest. Está baseado na obtenção dos componentes solúveis em reagentes específicos, conhecidos como detergente neutro e detergente ácido. Denomina-se como fibra em detergente neutro (FDN) a parede celular, a porção da forragem insolúvel em detergente neutro, basicamente constituída de celulose, hemicelulose, lignina e proteína lignificada. Por meio da fibra em detergente ácido (FDA), é possível conhecer os constituintes menos solúveis da parede celular (celulose, lignina e nitrogênio lignificado). Adaptação do método proposto por Van Soest, o uso de “Filter Bags” permite maior agilidade das análises com o emprego de menor volume de reagentes. O detergente ácido é aquecido sob pressão até 100 ºC em um extrator dedicado (Automated Dietary Fiber Analysis, ANKOM Technology, EUA). As amostras ficam em contato com o detergente sob agitação e aquecimento constantes. Desta forma, todo o conteúdo celular é extraído, restando apenas a FDA, que representa a fração de fibra de difícil digestão para ruminantes. Visando conhecer o desempenho das análises de FDA pelo método “Filter Bags”, amostras com resultados conhecidos, provenientes de ensaio de proficiência foram avaliadas quanto a repetibilidade (precisão intracorrida), precisão intermediária (intercorrida), veracidade (recuperação) e robustez pelo teste de Youden. Foram avaliadas as amostras de braquiária, farelo de soja e grãos secos de destilaria (DDG) provenientes do Ensaio de Proficiência para Laboratórios de Nutrição Animal (EPCBO 12a rodada). Os parâmetros de veracidade e precisão foram avaliados em octuplicatas e o teste de robustez, que estima quanto o método utilizado suporta variações sem alterar a sua veracidade e precisão foi realizado em triplicata. Foram selecionadas 7 variáveis para a realização de oito experimentos: tempo (60; 65 min), temperatura (100 ºC; 105 ºC), número de lavagens (2; 3); tempo de lavagem (15; 10 min.); tipo de bolsa filtrante (Ankom; TNT); tempo de permanência no dessecador (< 60 min; > 120 min); e lavagem com acetona (sim; não). Os valores de recuperação obtidos para braquiária, farelo de soja e DDG foram, respectivamente, 96,56%; 107,09% e 100,98%. Os desvios padrão relativos de repetibilidade estimados foram 1,64%, 5,01% e 8,95% e os desvios padrão de reprodutividade calculados foram 6,31%, 17,42% e 10,46% respectivamente para braquiária, farelo de soja e DDG. No teste de robustez de Youden foram consideradas variáveis com efeitos significativos aquelas em que a diferença média dos resultados entre os níveis é superior ao produto entre o desvio padrão total e a raiz quadrada de dois (> desvio padrão*√2). Nenhuma das variáveis avaliadas teve efeito significativo, demonstrando que o método pode ser considerado robusto. Apoio financeiro:

Apoio financeiro: Embrapa

Área: Nutrição Animal

Palavras-chave: Fibra em detergente Ácido, FDN, FDA, precisão intermediária, precisão de repetibilidade, teste de Youden