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A fenômica animal, se comparada à vegetal e à humana, tem recebido pouca atenção. Há, no entanto, tecnologias que permitem a avaliação e ampla obtenção de novos fenótipos em características como bem-estar animal, resiliência, incidência de doenças ou uso eficiente de recursos e insumos. Este trabalho teve como objetivo apresentar as análises estatísticas da validação a campo de um novo equipamento destinado à avaliação individual da reatividade animal. Foram utilizados 257 animais, machos e fêmeas, das raças Nelore, Canchim (5/8 Charolês + 3/8 Zebu) e seus cruzados, pertencentes ao rebanho experimental da Embrapa Pecuária Sudeste (São Carlos-SP), no período de fevereiro a maio de 2025. Foram realizadas avaliações simultâneas pelo equipamento padrão-ouro (REATEST®) e pelo novo equipamento que utiliza acelerômetro e transmissão dos dados para um aplicativo Android, via Bluetooth. As análises estatísticas foram realizadas pelo Excel for Windows e seus suplementos (Análise de Dados e Real Statistics). As Estatísticas Descritas, tanto dos dados brutos, quanto dos dados transformados pela raiz quadrada ou pelo Log10 evidenciaram que as variáveis não possuem Distribuição Normal (dados os valores de Curtose e Assimetria). Foi realizado o Teste de Levene com as variáveis REAT (reatividade medida pelo REATEST) e REANIM (reatividade medida pelo novo equipamento), desviadas da Mediana, o qual evidenciou que as duas variáveis possuem variâncias homogêneas a P<0,05. Foram calculadas as correlações de Spearman e de Kendall. Com base na correlação de Spearman (igual a 0,965) há pouca alteração nos postos, ao se avaliar os animais pelo REATEST ou pelo novo equipamento. Com base na análise de correlação de Kendall foi encontrado um coeficiente de Kendall´s Tau de 0,837, com valor de z > z-crítico a P<0,05, podendo-se rejeitar a hipótese nula e indicar que há uma relação monotônica estatisticamente significativa entre REAT e REANIM. Portanto, o novo equipamento em desenvolvimento, destinado à mensuração da reatividade animal comporta-se de maneira semelhante ao padrão-ouro, sendo funcional, preciso e de fácil uso, dispensando infraestrutura complexa e viabilizando sua utilização em ambientes rurais. Sua adoção poderá contribuir para a ampliação das bases de dados dos programas de melhoramento genético.
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