Uso de ácido tetrafluorbórico na solubilização de silício em plantas forrageiras para análise por técnica de plasma

Heloiza Ciriaco1; Pascoal Francisco Nhamue2; Amauri Garcia Filho3; Ana Rita de Araujo Nogueira4

1Aluna de graduação em Química, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, SP. Bolsista PIBIC/CNPq, Embrapa Pecuária Sudeste, São Carlos, SP; heloiza@estudante.ufscar.br.

2Aluno de doutorado em Química, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, SP.

3Aluno de mestrado em Química, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, SP.

4Pesquisadora da Embrapa Pecuária Sudeste, São Carlos, SP.

O silício (Si) é um elemento químico que possui grande importância para o desenvolvimento e estrutura das plantas. Ao ser absorvido pelas raízes, é transportado e acumulado na epiderme das folhas na forma de sílica amorfa (SiO2.nH2O), que age como uma barreira física, fazendo com que ocorra o aumento da resistência da planta contra os estresses abióticos e bióticos. Devido a presença da sílica amorfa, a digestão completa de amostras de plantas é complexa, uma vez que a força de ligação entre o Si e o carbono da matéria orgânica é forte, dificultando sua mineralização e consequente solubilização. A aplicação do ácido fluorídrico (HF) no processo de digestão ácida é o mais empregado e recomendado pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (US EPA, 1996). Porém, por ser um ácido altamente reativo e complexante, apresenta riscos significativos à segurança do operador. Além disso, é necessária a adição de altas concentrações de ácido bórico, para evitar a formação de fluoretos insolúveis (ex. CaF2, MgF2 e AlF3) e reação com os componentes de quartzo ou vidro presentes nos equipamentos empregados para as determinações, danificando-os. Este estudo teve como objetivo avaliar a eficiência do ácido tetrafluorbórico na solubilização de Si em amostras de forrageiras, em substituição ao HF. A determinação do Si foi feita por espectrotometria de emissão óptica com plasma induzido por micro-ondas (MIP OES, λ=212,412 nm), que apresenta características como fácil operação, não utilização de gases inflamáveis e por ser uma via mais econômica. A decomposição da parte aérea das forrageiras foi realizada por radiação micro-ondas em forno com cavidade. Para tanto, foram adicionados diretamente em frascos de PFA (Teflon modificado), 100 mg de amostra e HNO3 + H2O2 + H2O, na proporção de 3:2:3 mL, sem e com adição 200 μL ácido tetrafluorobórico (HBF4 38%). O ácido nítrico utilizado foi purificado por um sistema de destilação abaixo do ponto de ebulição. As amostras foram submetidas ao seguinte programa de aquecimento: rampa (10 min, 100 °C), patamar (10 min, 100 °C), rampa (10 min, 185 °C), patamar (10 min, 185 °C) e 10 min de resfriamento. Após a digestão, a solução foi diluída para 50 mL com água. Os resultados indicaram que o uso de HBF4 possibilitou recuperação de 99% em amostras de cana de açúcar previamente determinadas por fluorescência de raio-X por energia dispersiva (ED-XRF), DPR<2% e limite de detecção (LOD) de 0.03 g kg-1, superior quando comparado a outras técnicas analíticas, como ED-XRF (LOD 0.14 g kg−1). Os teores de Si em amostras de azevém e braquiária apresentaram valores entre 1,5 e 2,0 vezes superiores nas digestões que empregaram HBF4, indicando a eficiência e a necessidade de sua utilização para a determinação de silício, como alternativa ao uso de HF.

Apoio financeiro: FNDCT/CT-AGRO/FINEP (Convênio 01.22.0080.00, Ref. 1219/21), CAPES e CNPq

Área: Ciências Exatas e da Terra

Palavras-chave: Preparo de amostras, ácido tetrafluorbórico, ácido fluorídrico, silício, MIP OES

Número Cadastro SisGen (se aplicável): -

Comitê de Ética (se aplicável): -

N. do Processo PIBIC/PIBIT (se aplicável): 108844/2025-0